ELECTRO-AIMANT 3470 GMW

Voir le manuel (papier et PDF disponibles)

# Quelques spécifications techniques sur les pôles

Diamètre des pôles : 45mm

Séparation entres les pôles : 0-75 mm

Face des pôles : 20 mm (facettée) ou 40 mm (plate)

# Bobines

voir le manuel en anglais

Température maximum : 70 Celsius

# Courant maximum selon le type de refroidissement

Rien			3 Amps

Air soufflé		3.5 Amps

Eau (1l/min)		5 Amps

### Valeur de champs magnétiques selon les configurations

NB : Incertitude de 30-70 G due aux hystérésis (cf page 4-1 du manuel)

#### CHAMP MAGNETIQUE SANS LES POLES

#### CHAMP MAGNETIQUE MAXIMUM SELON TYPE DE POLE EN FONCTION DU GAP ENTRE LES POLES

Champ magnétique maximum (I=5 amps) en fonction du gap entre les pôles

Gap en mm		pole 40 mm		pole 20 mm

champ (Gauss)

| 0 | 20171 | 30837 |
| --- | --- | --- |
| 0.9 | 18528 | 27623 |
| 1.9 | 17033 | 24736 |
| 2.9 | 15676 | 22151 |
| 3.9 | 14447 | 19847 |
| 4.9 | 13337 | 17800 |
| 5.8 | 12337 | 15990 |
| 6.8 | 11438 | 14396 |
| 7.8 | 10632 | 12999 |
| 8.8 | 9911 | 11781 |
| 9.8 | 9267 | 10724 |
| 10.7 | 8694 | 9811 |
| 11.7 | 8184 | 9026 |
| 12.7 | 7730 | 8354 |
| 13.7 | 7327 | 7782 |
| 14.7 | 6968 | 7296 |
| 15.6 | 6649 | 6884 |
| 16.6 | 6364 | 6534 |
| 17.6 | 6108 | 6237 |
| 18.6 | 5878 | 5981 |
| 19.6 | 5668 | 5759 |
| 20.5 | 5476 | 5563 |
| 21.5 | 5298 | 5386 |
| 22.5 | 5131 | 5221 |
| 23.5 | 4972 | 5064 |
| 24.4 | 4819 | 4910 |
| 25.4 | 4671 | 4756 |
| 26.4 | 4526 | 4599 |
| 27.4 | 4383 | 4437 |
| 28.4 | 4240 | 4271 |
| 29.3 | 4098 | 4099 |
| 30.3 | 3956 | 3924 |
| 31.3 | 3815 | 3746 |
| 32.3 | 3675 | 3569 |
| 33.3 | 3537 | 3397 |
| 34.2 | 3403 | 3234 |
| 35.2 | 3274 | 3085 |
| 36.2 | 3152 | 2957 |
| 37.2 | 3040 | 2857 |
| 38.2 | 2941 | 2793 |
| 39.1 | 2857 | 2774 |
| 40.1 | 2793 | 2811 |
| 41.1 | 2751 | 2913 |
| 42.1 | 2737 | 3093 |
| 43.1 | 2754 | 3363 |
| 44.0 | 2808 | 3737 |

#### CHAMP MAGNETIQUE pour FACE 40 mm EN FONCTION DU COURANT

#### ET DU GAP ENTRE LES POLES

#### CHAMP MAGNETIQUE pour FACE 20 mm EN FONCTION DU COURANT

#### ET DU GAP ENTRE LES POLES

Relation quasi-linéaire linéaire pour les grands gaps (>15 mm)

| Gap entre les pôles | Facteur C |
| --- | --- |
| 10mm | 2250 |
| 15mm | 1420 |
| 20mm | 1080 |
| 30mm | 660 |
| 40mm | 440 |

H(Gauss) = C. I(amps)

Exemple

gap de 20 mm	on a C = 1080,	soit 5400 G	pour 5 amps

gap de 33mm	on a C= 600,	soit 1800 G	pour 3 amps.

# Text boxes

40mm

20mm

gap<75 mm

## H

Courant Alimentation  : 5 Amps

Séparation minimum entre les bobines

##### Face = 20, 40 mm

FACETTEE 20 mm

FACE PLATE 40 mm